ОКП 668400                                                                                    УДК 621 397

ГЕНЕРАТОРЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ

# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

Г-230

Руководство по эксплуатации

ИЮБЛ2.211.790 РЭ

### Свидетельство

### об утверждении  типа средств 
измерений   Госстандарта России

### №  14175/1

Содержание

1 Описание и работа 	4

1.1 Назначение.	4

1.2 Технические характеристики генераторов	4

1.3 Состав и работа генераторов 	12

1.4 Маркировка и пломбирование, тара, упаковка	13

1.5 Описание и работа составных частей генераторов	15

1.5.1 Устройство и работа "Формирователя сигналов"	15

1.5.2 Устройство и работа "Блока управления"	16

1.5.3 Устройство и работа "Смесителя"	17

1.5.4 Устройство и работа 
"Формирователя напряжения" 	18

2  Использование по назначению	19

2.1   Подготовка к использованию	19

2.1.1 Меры безопасности.	19

2.1.2 Подготовка к работе	19

2.1.3 Опробование работы генераторов 	22

2.1.4 Возможные неисправности 
и способы их устранения	22

  - Использование генераторов 	23

2.2.1 Работа генераторов в автономном режиме. 	23

2.2.2 Работа генераторов в ведомом режиме. 	24

2.2.3 Работа генераторов в режиме  формирования

импульсов синхронизации осциллографа 	25

2.2.4 Работа генератора Г-230ПС 
в режиме дистанционного управления     	26

2.2.5 Выключение генераторов	26

3   Техническое обслуживание 	27

4   Поверка генераторов 	28

Приложения:

А Формируемые измерительные сигналы.	42

Б Перечень документов, на которые имеются
 ссылки в настоящем РЭ	54

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения генераторов телевизионных измерительных сигналов и содержит описание устройства  генераторов, технические  характеристики,  принцип действия и сведения,  необходимые при эксплуатации генераторов.

Сведения о комплектности генераторов при поставке и гарантийные обязательства завода-изготовителя содержатся в паспорте "Генераторы телевизионных измерительных сигналов Г-230".

Данный документ  является основным документом по эксплуатации и техническому обслуживанию генераторов Г-230 и предназначен  для обслуживающего персонала. В нем приведены сведения, необходимые для правильной эксплуатации изделия, обнаружения и устранения неисправностей, проведения технического обслуживания.

Генераторы выпускаются в модификациях и комплектности, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генераторы телевизионных измерительных сигналов |  | Г-230 |  | Г-230ВС |  | Г-230ТТ |  | Г-230ТС |  | Г-230ЦП |  | Г-230ТП |  | Г-230ТН |  | Г-230ПС |  |
|  |  | стоечный | переносной | стоечный | переносной | стоечный | переносной | стоечный | переносной | стоечный | переносной | стоечный | переносной | стоечный | переносной | стоечный | переносной |
| ### Г-230 | ИЮБЛ2.211.790 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЮБЛ2.211.790-01 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г-230ВС | ИЮБЛ2.211.790-02 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЮБЛ2.211.790-03 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Г-230ТТ | ИЮБЛ2.211.790-04 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЮБЛ2.211.790-05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Г-230ТС | ИЮБЛ2.211.790-06 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЮБЛ2.211.790-07 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Г-230ЦП | ИЮБЛ2.211.790-08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИЮБЛ2.211.790-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ### Г-230ТП | ИЮБЛ2.211.790-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИЮБЛ2.211.790-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ### Г-230ТН | ИЮБЛ2.211.790-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ИЮБЛ2.211.790-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ### Г-230ПС | ИЮБЛ2.211.790-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | ИЮБЛ2.211.790-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | ИЮБЛ2.211.790РЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### Паспорт | ИЮБЛ2.211.790 ПС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### Комплект кабелей | ИЮБЛ4.854.524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Данное руководство по эксплуатации распространяется на все указанные модификации.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Генераторы телевизионных измерительных сигналов  Г-230, предназначены для использования в комплексе аппаратуры автоматического измерения основных показателей качества телевизионных трактов, линий связи, радиопередающих телевизионных станций, трактов аппаратно-студийных комплексов, радиорелейных линий связи по измерительным периодическим  сигналам  и по измерительным сигналам испытательных строк согласно рекомендациям  международных  организаций  N  473-1 МСЭ-R и в соответствии с ГОСТ 18471 и ГОСТ 7845.

Перечень принятых сокращений и обозначений:

АЦП -аналого-цифровой преобразователь

АСН - вход аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика

ЗГ - задающий генератор

МСЭ-R - Международный консультативный комитет по радиовещанию

МК - микроконтроллер

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство

ПТВС - полный телевизионный видеосигнал

ФНЧ - фильтр нижних частот

ПК –персональный компьютер

1.2 Технические характеристики генераторов

1.2.1 В автономном режиме работы генераторы  Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ  обеспечивают  формирование полного видеосигнала, содержащего в активной части кадра периодические сигналы по ГОСТ 18471, приведенные в таблице 2а:

Таблица 2а

| N | ##### Обозначение на дисплее генератора | Условные обозначения сигналов по ГОСТ 18471 | Условные обозначения элементов сигналов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | #### 4 |
| 1 | А | 1 | #### А |
| 2 | В1(2Т) F B3 | 2 | В1,F,В3 |
| 3 | B1(1Т) F B3 | 2.1 | В1.1,F1,В3.1 |
| 4 | D4(4.43)Blk | 3.1 | D4,Е1 |
| 5 | D4(1,2)Blak | 3.1а | D4,D3 |
| 6 | D4(4.43) Wht | 3.2 | D4,Е1,В4 |
| 7 | D4(1.2) Whte | 3.2а | D4,D3,В4 |
| 8 | С1 С2 В5 | 5 | С1,С2,В5 |
| 9 | E3 B5 | 5б | Е3,В5 |
| 10 | B6 | 6 | В6 |
| 11 | D4 | - | D4 |
| 12 | D4 E1(4,43) | - | D4,Е1 |
| 13 | D4 D3(1,2) | - | D4,D3 |
| 14 | D4 White | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки- «белые» (B4) |
| 15 | D4 Black | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки «черные» |
| 16 | D4 GreV | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки «серые» (B5) |

Продолжение таблицы 2а

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | D4(4.43) Gry | - | D4,Е1 в интервале каждой четвертой строки; три строки «серые» (В5) |
| 18 | D4(1.2) Grey | - | D4,D3 в интервале каждой четвертой строки; три строки «серые» (В5) |
| 19 | Active | Сигнал I – Сигнал IV | в активной части растра с 24 по 81 строку содержит сигнал испытательной строки I, с 82 по 138 строку сигнал испытательной строки II, с 139 по 195 строку сигнал модифицированной испытательной строки III, с 196 по 252 строку формируется сигнал испытательной строки IY, с 252 по 310 строку формируется сигнал «Черных строк» |
| 20 | E1 Active | - | Cигнал с испытательными строками I,II, (вместо III строки – сигнал E3,B5), IV и «черной» строкой в активной части кадра |
| 21 | Blanking | - | Уровень гашения Фиксированный уровень |
| 22 | Synch 300mV | - | Уровень синхронизации 300 мВ |
| 23 | White 700mV | - | Уровень «белого» 700 мВ |
| 24 | B3 | - | Импульс «белого» |
| 25 | 93,75 кHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 93,75 кГц (400 мВ эфф) |
| 26 | 0,5 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 0,5 МГц (400 мВ эфф) |
| 27 | 1,0 MHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 1,00 МГц (400 мВ эфф) |
| 28 | 2,0 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 2,00 МГц (400 мВ эфф) |
| 29 | 4,0 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 4,00 МГц (400 мВ эфф) |
| 30 | 5,0 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 5,0 МГц (400 мВ эфф) |
| 31 | 6,0 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 6,0 МГц (400 мВ эфф.) |
| 32 | Level 1 | - | Уровень 1-ой ступени 140mV |
| 33 | Level 2 | - | Уровень 2-ой ступени 280mV |
| 34 | Level 3 | - | Уровень 3-ой ступени 420mV |
| 35 | Level 4 | - | Уровень 4-ой ступени 560mV |
| Примечания: 1) Сигналы 11 – 18, 20 - 35 условного обозначения по ГОСТ 18471 не имеют; 2) Графическое изображение сигналов перечисленных в таблице 2а приведено на рисунках А.6-А.18 |  |  |  |

Генераторы Г-230ВС и Г-230ТТ дополнительно к сигналам,  приведенным в таблице 2а и в приложении А (рисунки А.6 - А.20) формируют видеосигналы, приведенные в таблице 2б

Таблица 2б

| N | Обозначение на дисплее генераторов | Описание сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сentre Cross | ### Крест |
| 2 | Chess field | Шахматное поле (с числом клеток по вертикали 18, по горизонтали 24) |
| 3 | Cross hatch | Сетчатое поле (по вертикали 18, по горизонтали 24) |
| 4 | Dot field | Точечное поле (18-по вертикали, 24 по горизонтали) |
| 5 | 75% bars | Цветные полосы в стандарте SECAM, 100/0/75/0 |
| 6 | 75% red | Красное поле, яркость 75% |
| 7 | 75% green | Зеленое поле, яркость 75% |
| 8 | 75% blue | Голубое поле, яркость 75% |
| 9 | 100% bars | Цветные полосы в стандарте SECAM, 100/0/100/0 |
| 10 | 100% red | Красное поле, яркость 100% |
| 11 | 100% green | Зеленое поле, яркость 100% |
| 12 | 100% blue | Голубое поле, яркость 100% |
| 13 | 100% white | Белое поле, яркость 100% |
| 14* | PRBS | Псевдослучайная последовательность (в активной части растра) |
| 15* | PRBS+TT | Псевдослучайная последовательность (в активной части растра) и сигналы телетекста в интервале кадрового гасящего |
| Примечание: Сигналы 14 и 15 формируются только в Г-230ТТ |  |  |

Генератор Г-230ТТ формирует сигналы тест-страниц телетекста в соответствии с ГОСТ Р50861-96 (рисунок А.24) в 329 и 332 строках (рисунок А.21) при формировании сигналов цветных полос SECAM по ГОСТ 19871 (рисунок А.20) и  цветных полей

Генератор Г-230ПС формирует сигналы, приведенные в таблице 2 в

Таблица 2 в

| N | Обозначение на дисплее генератора | Условные обозначения сигналов по ГОСТ 18471 | Условное обозначение элементов сигналов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | D4 : w S 300 mV | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки- «белые» (B4). Возможно менять уровень синхросигнала (S) Изменение уровня синхросигнала возможно при включенном режиме затухания |
| 2 | D4 : w L  1,0 V | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки- «белые» (B4) Возможно менять уровень сигнала (L) Изменение уровня полного сигнала возможно при включенном режиме затухания |
| 3 | D4 : b S  300 mV | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки «черные» Возможно менять уровень синхросигнала (S) |
| 4 | D4 : b L  1,0 V | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки «черные» Возможно менять уровень сигнала (L) |
| 5 | D4 : g S  300 mV | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки «серые» (B5) Возможно менять уровень синхросигнала (S) |
| 6 | D4 : g L  1,0 V | - | D4 в интервале каждой четвертой строки; три строки «серые» (B5) Возможно менять уровень сигнала (L) |
| 7 | D4 : w 1,2 L =1,00 V | - | D4 с наложенным на него элементом D3 (синусоидальный сигнал частотой 1,2МГц) в интервале каждой четвертой строки, три строки- «белые» (B4) Фиксированный уровень сигнала 1,0 В |
| 8 | D4 : b 1,2 L = 1,00 V | - | D4 с наложенным на него элементом D3 (синусоидальный сигнал частотой 1,2МГц) три строки - «черные» Фиксированный уровень сигнала 1,0 В |
| 9 | D4 : w 4,43 L 1,0 V | 3.2 | Состоит из D4 с наложенным на него элементом E1 (синусоидальный сигнал частотой 4,43МГц) в интервале каждой четвертой строки, три строки-«белые» (B4) Возможно менять уровень сигнала (L) |
| 10 | D4 : b 4,43 L 1,0 V | 3.1 | D4 с наложенным на него элементом E1 (синусоидальный сигнал частотой 4,43МГц) в интервале каждой четвертой строки, три строки-«черные» Возможно менять уровень сигнала (L) |
| 11 | w field L = 1,0 V |  | Сигнал «белого» поля Фиксированный уровень сигнала 1,0 В |
| 12 | b field S = 300 mV |  | Сигнал «черного» поля Фиксированный уровень синхросигнала 300мВ |
| 13 | A L = 1,0 V | 1 | А Фиксированный уровень сигнала 1,0 В |
| 14 | B3 L = 1,0 V |  | B3 Фиксированный уровень сигнала 1,0 В |
| 15 | 250 kHz L = 0,6 V | 6 | B6 Прямоугольные импульсы частотой 250 кГц Фиксированный уровень сигнала 0,6 В |

Продолжение таблицы 2в

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 250 kHz S L = 0,6 V | - | B6 Прямоугольные импульсы частотой 250 кГц с защитным интервалом (S) Фиксированный уровень сигнала 0,6 В |
| 17 | B1,F,B3 L = 0,6 V | 2 | B1, F, B3 содержатся в интервале каждой строки полного ТВ сигнала Фиксированный уровень сигнала 0,6 В |
| 18 | B1,F,B3 S L = 0,6 V | 2 | B1, F, B3 содержатся в интервале каждой строки полного ТВ сигнала Фиксированный уровень сигнала 0,6 В Наличие защитного интервала |
| 19 | G2 L = 1,0V | IV | Синусоидальное напряжение цветовой поднесущей, промодулированное трехступенчатым сигналом Фиксированный уровень сигнала 1,0 В |
| 20 | D4:w 4,43 S  300mV | 3.2 | Состоит из D4 с наложенным на него элементом E1 (синусоидальный сигнал частотой 4,43МГц) в интервале каждой четвертой строки, три строки-«белые» (B4) Возможно менять уровень синхросигнала (S) |
| 21 | D4:b 4,43 S  300mV | 3.1 | D4 с наложенным на него элементом E1 (синусоидальный сигнал частотой 4,43 МГц) в интервале каждой четвертой строки, три строки-«черные» Возможно менять уровень синхросигнала (S) |
| 22 | b field S  300mV | - | Сигнал «черного» поля Возможно менять уровень синхросигнала (S) |
| 23 | 4,43 (b/ w) S  300mV | - | «Насадка» на уровне «серого» размахом 700 мВ Возможно менять уровень синхроимпульса (S) |
| 24 | C1 C3 B5 L=1,0V | 5а | Сигнал, содержащий: 1)Последовательно передающиеся прямоугольные импульсы положительной и отрицательной полярности 2)Сигнал качающейся частоты на уровне «серого». Фиксированный уровень сигнала 1,0 В |
| 25 | col.bars L=1,0V | - | Цветные полосы в стандарте SECAM, 100/0/75/0 Фиксированный уровень сигнала 1,0 В |
| 26 | Active L=1,0V | I-IV | Cигнал с испытательными строками I-IV (сигнал III модифицирован) и «черной» строкой в активной части кадра |
| 27 | E1 Active | - | Cигнал с испытательными строками I-IV (сигнал III-синусоидальный сигнал частотой 4,43 МГц -) и «черной» строкой в активной части кадра |
| 28 | Blanking | - | Уровень гашения.Фиксированный уровень |
| 29 | Synch 300mV | - | Уровень синхронизации 300 мВ |
| 30 | White 700mV | - | Уровень «белого» 700 мВ |
| 31 | Level 1 140 mV | - | Уровень 1-ой ступени |
| 32 | Level 2 280 mV | - | Уровень 2-ой ступени |
| 33 | Level 3 420 mV | - | Уровень 3-ой ступени |
| 34 | Level 4 560 mV | - | Уровень 4-ой ступени |
| 35 | 93,75 кHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 93,75 кГц |
| 36 | 0,5 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 0,5 МГц |
| 37 | 1,0 MHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 1,0 МГц |
| 38 | 2,0 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 2,0 МГц |
| 39 | 4,0 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 4,0 МГц |
| 40 | 5,0 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 5,0 МГц |
| 41 | 6,0 МHz | - | Синусоидальный сигнал частотой 6,0 МГц |

Генератор Г-230ТС формирует  таблицу УЭИТ (рисунок А.21), цветные полосы SECAM (рисунок А.20) и сигналы: «А», «Blanking », « Synch 300mV», «White 700mV», «Level 1», «Level 2», «Level 3», «Level 4», «E1 Active» (см. таблицы 2а, 2в).

Генератор Г-230ЦП формирует цветные полосы SECAM (рисунок А.20), PAL (рисунок А.19), NTSC (рисунок А.19) и сигналы: «А», «Blancking», « Synch 300mV», «White 700mV», «Level 1», «Level 2», «Level 3», «Level 4», «E1» (см. таблицы 2а, 2в).

Генератор Г-230ТП  формирует таблицу PAL (рисунок А.22),  цветные полосы SECAM (рисунок А.20) и сигналы: «А», «Blancking», « Synch 300mV», «White 700mV», «Level 1», «Level 2», «Level 3», «Level 4», «E1» (см. таблицы 2а, 2в).

Генератор Г-230ТН формирует таблицу NTSC (рисунок А.23), цветные полосы NTSC (рисунок А.19), цветные полосы SECAM (рисунокА.20) и сигналы: «А», «Blancking», «Synch 300mV», «White 700mV», «Level 1», «Level 2», «Level 3», «Level 4», «E1» (см. таблицы 2а, 2в).

1.2.2 Генератор  обеспечивает формирование в зоне кадрового гасящего импульса (строки 16-18,330,331 или 19-21,333,334)  сигналов испытательных строк (I-IV) и сигнала опознавания источника (V) по ГОСТ 18471

Графическое изображение сигналов I - V приведено на рисунках А.1 - А.5

1.2.3* Генератор в ведомом режиме работы обеспечивает  введение  в  сигнал  внешнего источника измерительных сигналов испытательных строк (I - IV) и сигналов опознавания (V)

1.2.4* Генератор обеспечивает режим введения испытательных строк при следующих параметрах внешнего сигнала:

размахе телевизионного сигнала от 0,5 до 2,0 В;

эффективном значении флуктуационных   помех с равномерным спектром в диапазоне частот от 0 до 6 МГц, не более 35 мВ;

квазипиковом  значении помех, не более значения размаха синхронизирующих импульсов;

эффективном значении фона промышленной помехи, не более 100 мВ;

перекосе кадрового гасящего импульса, не более 30 %;

отклонении частоты строк относительно номинального значения, не более 
  0,32 Гц.

1.2.5* Коэффициент передачи тракта прохождения внешнего телевизионного сигнала от входа до основного выхода прибора равен 1,00  0,01.

1.2.6* Дифференциальное усиление тракта прохождения внешнего телевизионного сигнала от входа до основного выхода прибора не более 1,0 % при размахе сигнала яркости 700 мВ.

1.2.7* Дифференциальная фаза тракта прохождения внешнего телевизионного сигнала от входа до основного выхода не более 1,0    при размахе сигнала яркости 700 мВ.

1.2.8* Относительная  неравномерность   амплитудно-частотной характеристики  тракта прохождения внешнего телевизионного сигнала от входа до основного выхода прибора для элемента С2, не более 2 %.

1.2.9* Генератор  в  ведомом  режиме  обеспечивает гашение в сигнале внешнего источника  измерительных  сигналов  испытательных строк(I - IV), сигналов опознавания (V).

1.2.10* Выбросы в моменты коммутации при гашении испытательных  строк  во внешнем телевизионном сигнале на основном выходе, не более 30 мВ.

1.2.11  Генератор обеспечивает режим "Блокировка", исключающий непреднамеренное изменение установленного режима работы.

1.2.12* Генератор в ведомом режиме работы обеспечивает переход в режим "Обход", автоматически, при пропадании сигнала внешнего источника на время не менее 3 с, а также при отключении питания на время не менее 5 с.

*-ведомый режим отсутствует в генераторах  Г-230ТП,  Г-230ТН и Г-230ЦП

1.2.13 Генератор обеспечивает три  режима формирования импульсов внешней синхронизации осциллографа положительной полярности размахом  (4,0  0,5) В в соответствие с таблицей 3

Таблица 3

| Режим | Частота следования импульсов |
| --- | --- |
| "Line" | Fстр |
| "Active" | Fстр, Fстр./2, Fстр/4 в активной части ТВ кадра |
| "Frame" | Fкадр. |

1.2.14 Частота строк  в  автономном  режиме работы генераторов 
(15625,000  0,016) Гц.

1.2.15.Расхождение во времени сигналов яркости и цветности для элементов F и F1 не более  10 нс.

1.2.16 Относительное  отклонение  размаха  импульса опорного белого (элемент В4) от номинального значения 700 мВ не  более  1 %.

1.2.17 Относительное  отклонение размаха импульса синхронизации относительно номинального значения 300 мВ не более  2 %.

1.2.18 Нелинейность пятиступенчатого яркостного сигнала для элемента D1 не более 1 %.

1.2.19 Дифференциальное усиление для элемента D2 не более 1 %.

1.2.20 Дифференциальная фаза для элемента D2 не более 1.

1.2.21 Нелинейность сигнала цветности для элемента G2 не более 2 %.

1.2.22 Отношение размаха импульса опорного белого (элемент В2) к среднеквадратическому значению флуктуационной помехи не менее 60 дБ.

1.2.23 Отношение размаха импульса опорного белого (элемент В2) к среднеквадратическому значению взвешенной флуктуационной помехи не менее 70 дБ.

1.2.24 Отношение размаха импульса опорного белого (элемент В2) к размаху фоновой помехи не менее 56 дБ.

1.2.25 Неравномерность АЧХ для элемента С2 не более  2 %.

1.2.26 Относительное отклонение импульса 2Т (элемент В1) от размаха импульса опорного белого (элемент В2) не более 1 %.

1.2.27 К-фактор 2Т (элемент В1) не более 2 %

1.2.28 Влияние формируемого сигнала цветности на сигнал яркости, не более
  0,5%.

1.2.29 Генераторы обеспечивают:
 для модификаций Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ ослабление выходных сигналов 1-18, приведенных в таблице 2а со следующими значениями - минус 2 дБ, 0 дБ, от 1 до 8 дБ, 10 дБ, 12 дБ;
для модификации Г-230ПС: - уровень синхросигнала при формировании сигналов 1, 3, 5, приведенных в таблице 2в со следующими значениями 150 мВ, 300 мВ, 450мВ;
- уровень видеосигнала  при формировании сигналов 2, 4, 6 приведенных в таблице 2в со следующими значениями 0,5 В, 1,0 В, 1,5 В; 
- уровень видеосигнала при формировании сигналов 9, 10, приведенных в таблице 2в со следующими значениями 1,0 В, 1,5 В
- уровень синхросигнала при формировании сигналов 20, 21, 22, 23 приведенных в таблице 2в со следующими значениями 150 мВ, 200 мВ, 250мВ, 300 мВ, 306 мВ, 312 мВ, 318 мВ, 325 мВ, 330 мВ, 336 мВ, 342 мВ, 348 мВ, 354 мВ, 360 мВ, 400 мВ, 450 мВ

1.2.30 Генераторы  обеспечивают  уменьшение номинального значения амплитуды в 2,0  раза элементов  В1, В2, F, Е3 в составе D2 и в  1,5 раза  элементов С1, С2 в  режиме "Уров 0,5"  в испытательных строках I -  III.

1.2.31 Входное  сопротивление  генераторов (75,000  0,375) Ом при затухании несогласованности не менее 34 дБ в диапазоне частот от 50 Гц до 6,5 МГц.

1.2.32 Мощность, потребляемая генераторами от сети переменного тока (220  22) В не более 60 Вт при погрешности измерения 10 %.

1.2.33 Генераторы допускают непрерывную работу в рабочих условиях в течение времени не менее 24 ч.

1.2.34 Генераторы предназначены для работы в условиях  температуры окружающей среды от 278 до 313 К ( от 5 до 40 С), относительной влажности воздуха не более 90 % при температуре 298 К (25  С), атмосферном давлении (от 630 до 800) кПа.

1.2.35 Допуски  на   параметры   сигналов,   изложенные в п.п.1.1.2.5 - 1.1.2.8, 1.1.2.10, 1.1.2.14 - 1.1.2.21, 1.1.2.25- 1.1.2.28 обеспечиваются при температуре окружающей среды (293  5 ) К( 20  5 С), относительной влажности воздуха (от 30 до 80)% при температуре 298 К (25 С), атмосферном давлении (от 84 до 106) кПа.  В рабочих условиях применения увеличение полей допусков не превышает половины их основного значения.

1.2.36 Электрическая изоляция цепи между одним из контактов вилки шнура питания и корпусом генератора выдерживает без пробоя испытательное напряжение 1000 В переменного тока частотой 50 Гц. Сопротивление изоляции указанной цепи генератора относительно корпуса не менее 20 МОм.

1.2.37 Генераторы обеспечивают свои технические характеристики по истечении 10 мин после включения

1.2.38 Наработка на отказ (Tо) генераторов не менее 10000 ч.

1.2.39 Срок службы генераторов составляет не менее 5 лет.

1.2.40 Помехоэмиссия  генераторов не превышает значений, приведенных в таблице 4, соответствующих оборудованию класса Б по ГОСТ Р 51522-99

Таблица 4

| Наименование порта | Полоса частот, МГц | Значение помехоэмиссии |
| --- | --- | --- |
| Порт корпуса | 30-230 | 30 дБ |
|  | 230-1000 | 37 дБ |
| Порт электропитания переменного тока | 0,15-0,5 | от 66 до 56 дБ (мкВ) (квазипиковое значение), от 56 до 46 дБ (мкВ) (среднее значение) |
|  | 0,5-5 | 56 дБ (мкВ) (квазипиковое значение), 46 дБ (мкВ) (среднее значение) |
|  | 5-30 | 60 дБ (мкВ) (квазипиковое значение), 50 дБ (мкВ) (среднее значение) |

1.2.41 Помехоустойчивость генератора  не меньше  значений. приведенных в таблице 5,  соответствующих оборудованию класса А по ГОСТ Р51522-99

Таблица 5

| Наименование порта | Вид помехи | Уровень испытательного воздействия |
| --- | --- | --- |
| Порт корпуса | Электростатические разряды Радиочастотное электромагнитное поле в полосе частот 80-1000 МГц | ±4кВ/±8кВ (контактный разряд/воздушный разряд) 10 В/м 30 А/м |
| Порт электропитания переменного тока | Динамические изменения напряжения электропитания: провалы напряжения прерывания напряжения выбросы напряжения Наносекундные импульсные помехи Микросекундные импульсные помехи большой энергии Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот 150 кГц-80 МГц | 70 %Uном., 50 периодов менее 5 %Uном., 50 периодов 120 %Uном., 50 периодов ± 2кВ ± 1кВ/± 2кВ 3В |
| Порты ввода-вывода | Наносекундные импульсные помехи | ± 1кВ |

1.2.43 Генераторы сохраняют прочность и свои технические характеристики после механического и климатического воздействия в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 3-ей группе приборов по ГОСТ 22261.

1.2.44 Габаритные размеры генераторов:

-  460 х 482х 88 мм - стоечный вариант

-  460 х 435 х 102 мм - переносной вариант

1.2.44 Масса генераторов не более 6 кг

1.2.45 Масса генераторов  в упаковочной таре не более 7,5 кг

1.2.46 Генератор Г-230ПС обеспечивает управление переключением формируемых сигналов с лицевой панели, а также дистанционно через порт RS 232 от компьютера.

1.3 Состав, устройство и работа генераторов

Генераторы  выпускаются в следующих модификациях:
Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ТС, Г-230ЦП, Г-230ТП, Г-230ТН, Г-230ПС, -

стоечные и переносные варианты исполнения.

Несущим элементом конструкции является каркас, в котором размещены узлы генератора. Органы управления, устройства индикации и отображения режимов работы размещены на лицевой панели генераторов. На задней стороне генераторов расположены входные и выходные разъемы, разъемы для контроля сигналов, разъем синхронизации осциллографа, разъем для соединения с последовательным портом ПК, разъем подключения напряжения сети, предохранители и клемма заземления.

Назначение всех органов управления и результатов воздействия приведены в таблице 7 раздела 2.

Узлы, входящие в состав генераторов, приведены в таблице 6

Таблица 6

| Наименование узлов | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Формирователь сигналов | ИЮБЛ2 275 221 | 1 |
| Блок управления | ИЮБЛ3 057 438 | 1 |
| Смеситель | ИЮБЛ2 206 519 | 1 |
| Формирователь напряжений | ИЮБЛ2 077 532 | 1 |

В генераторах реализован цифровой метод  формирования  сигналов, суть которого заключается в следующем:  в ПЗУ зашивают кодовый эквивалент измерительных сигналов (12-разрядный бинарный код) и с  тактовой частотой (31; 31,5 или 32 МГц) считывают его на входы ЦАП.  Посредством ФНЧ с полосой прозрачности 6 МГц фильтруют выходной сигнал ЦАП и операционным усилителем формируют выходной сигнал генератора.

ФОРМИРОВАТЕЛЬ

СИГНАЛОВ

БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ

Упр.сигн.

Синхр.осц

Fстр.контр.

ФОРМИРОВАТЕЛЬ

НАПРЯЖЕНИЯ

+5В, -5В, +12В, -12В

СМЕСИТЕЛЬ

Вход

сигн.

внешн

Выход осн.

Испыт.строка

(Измерительные сигналы)

Выход контр.

Рисунок 1

Режимы работы генераторов реализуются посредством инициализации соответствующей программы. Структурная схема прибора приведена на рисунке 1

Формирователь сигналов обеспечивает на своем выходе измерительные сигналы и сигналы испытательных строк, анализирует состояние клавиатуры генератора и формирует сигналы, соответствующие выбранному режиму работы, определяющие работу устройства отображения, расположенного в блоке управления. С формирователя сигналов поступают также импульсы синхронизации осциллографа на разъем СИНХР.ОСЦ. в соответствии с выбранным режимом синхронизации. В устройстве формирователя сигналов предусмотрен также выход на разъем Fстр.контр., предназначенный для контроля частоты строк внешнего видеосигнала. Для работы блока управления с устройства формирователя поступают сигналы по шине данных и по адресной шине. Блок управления передает информацию о текущем режиме работы генератора.

В смесителе сигналы испытательных строк суммируются с сигналом внешнего источника, поступающим с разъема ВХОД ВИДЕО в ведомом режиме.

В автономном режиме смеситель обеспечивает прохождение сигналов, сформированных в устройстве формирования, на выход прибора. Для контроля формируемых сигналов предусмотрен разъем ВЫХ.КОНТР.

Питание входящих устройств осуществляется от формирователя напряжений, представляющего собой вторичный источник питания.

1.4 Маркировка и пломбирование, тара, упаковка

1.4.1 На генераторах в месте, указанном на чертеже ИЮБЛ2.211.790 помещена  фирменная марка завода-изготовителя,  на которой указываются шифр генератора, дата изготовления, заводской номер.

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель генераторов в месте указанном на чертеже  ИЮБЛ2.211.790 и на эксплуатационную документацию.

Транспортирование генераторов производится в тарной упаковке.

1.5 Описание и работа составных частей генератора

Рисунок 2 Схема формирователя сигналов

РЕГИСТР

ЗАЩЕЛКИ

ПРИЕМО-

ПЕРЕДАТЧИК

УПРАВЛ.

РЕГИСТР

ПЗУ

БЛОК

АДРЕСАЦИИ

МИКРОКОНТРОЛЛЕР

АСН1

ПЗУ

(FLASH)

ЦАП

ДЕЛИТЕЛЬ

ЧАСТОТЫ

ЗГ

Fтакт

ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

ЗГ

2МГЦ

СИНХРО-

СЕЛЕКТОР (Fстр.внешн)

ФНЧ

ФАЗОВЫЙ

ДЕТЕКТОР

КОММУТ.

ВЫХОД НА ФНЧ

Упр

Видео

внешн

1.5.1. Устройство и работа "Формирователя сигналов"

Устройство предназначено для формирования измерительных сигналов и сигналов синхронизации.

Структурная схема формирователя сигналов  представлена на рисунке 2.

Управление формированием  сигналов,  соответствующих  испытательным строкам и элементам изображения производится микроконтроллером.

Микроконтроллер работает по внутреннему таймеру и все процессы синхронизированы работой таймера. Потенциальное управляющее напряжение (АСН1),  поступающее на  микроконтроллер с блока управления обеспечивает выбор режима работы.

Регистр управления служит для  хранения  данных,  поступающих для управления дисплеями и светодиодами блока управления.

Программа работы микроконтроллера зашита в ПЗУ.  Младший байт адреса  хранится в регистре защелки,  который используется для выборки данных из ПЗУ.

Для обмена информацией с внешним персональным компьютером через последовательный порт RS-232 служит приемо-передатчик,  преобразующий логические уровни.

Блок адресации формирует двадцать адресных сигналов  для  выборки данных из памяти FLASH, в которые зашиты сигналы испытательных строк и измерительные сигналы. Счетчики блока адресации формируют младшие одиннадцать разрядов адреса (2048 отсчетов). Остальные девять разрядов адреса хранятся в регистрах блока адресации. Каждые 64 мкс микроконтроллер записывает номер строки в девять старших разрядов адреса. Выборка данных из FLASH происходит непрерывно с тактовой частотой, которые поступают на цифро-аналоговый преобразователь.

Считываемый из FLASH 12-разрядный код подается на входы ЦАП.

Выходной сигнал ЦАП, представляющий собой дискретно меняющееся напряжение поступает на выход формирователя сигналов.

Одним из  функциональных узлов схемы рисунка 2 является схема инерционной синхронизации,  которая включает в себя  термостатированный задающий генератор 2000 кГц, управляемый по частоте кварцованный генератор тактовой частоты f такт, фазовый детектор и фильтр  нижних частот,  включенный в цепь обратной связи между выходом фазового детектора и управляющим входом генератора f такт.

Фазовый детектор работает на частоте f стр.,  что обуславливает включение делителей частоты на выход генераторов 2000 кГц и f такт .

Такое построение схемы обеспечивает в автономном режиме работы относительную нестабильность частоты тактового  генератора f такт равную нестабильности задающего генератора  2000 кГц (0,000001).

В ведомом режиме работы генератора один из  входов  фазового детектора посредством коммутатора подключен к выходу синхроселектора, формирующего сигнал строчной частоты, выделенный из сигнала внешнего источника.

Схема инерционной синхронизации выполняет две функции:

-в автономном режиме работы обеспечивает нестабильность частоты генератора f такт и, следовательно, частоты строк равной нестабильности термостатированного генератора 2000 кГц;

- в ведомом режиме работы привязывает фазу сигнала 32 МГц к переднему фронту синхроимпульсов внешнего источника и обеспечивает синхронность формируемых генератором испытательных строк с сигналом строчной частоты внешнего источника.

Переключение режимов работы "Автон - Ведом" производится сигналами управления, подаваемыми на коммутатор.

Режимы формирования строчной частоты определяются  режимом работы генератора - автономный  или ведомый.

1.5.2 Устройство и работа "Блока управления"

Блок предназначен для управления режимами работы генератора и отображения информации на встроенных дисплеях генератора.

Структурная схема блока представлена на рисунке 3.

РЕГИСТРЫ

УСТРОЙСТВО

КОММУТАЦИИ И

ИНДИКАЦИИ

РЕЗИСТИВНАЯ

МАТРИЦА

ГЕНЕРАТОР

ТОКА

УСТРОЙСТВО

ОТОБРАЖЕНИЯ

АСН1

А1,А2

DB0...DB3

Рисунок 3 Схема управления

По 4-х разрядной шине данных DB0-DB4 и 2-х разрядной адресной шине А1, А2 блок соединен с платой формирователя импульсов.

От микроконтроллера, расположенного в устройстве формирователя, в регистры записывается двоичное число, каждый бит которого определяет состояние светодиодов, клавиатуры устройства коммутации, индицирующие включение соответствующих режимов.

Нажатие соответствующей кнопки подключает определенную часть резистивной матрицы.

В зависимости от выбранного режима работы (нажатой кнопки)  на выходе устройства формируется напряжение АСН 1, управляющее работой микроконтроллера на плате формирователя сигналов.

Устройство отображения представляет собой дисплеи со встроенными микроконтроллерами.

Управление дисплеями осуществляется по четырехразрядной шине данных системой команд, подаваемых от микроконтроллера, расположенного на плате формирователя сигналов.

1.5.3 Устройство и работа "Смесителя"

Структурная  схема смесителя представлена на рисунке 4.

ИНВЕРТ.

УСИЛИТЕЛЬ

ФИЛЬТР

НИЖНИХ

ЧАСТОТ

КОММУТАТОР

I

УСИЛИТЕЛЬ

СХЕМА

ПРИВЯЗКИ

КОММУТАТОР

II

Вход

Испытательные строки

Упр.1

Вход видео

Выход

осн.

Упр.II

Имп.фикс.

Рисунок 4

Функциональная схема смесителя

Устройство предназначено для введения испытательных строк во внешний сигнал.

В ведомом режиме работы сигнал испытательных строк  с выхода ЦАП через инвертирующий усилитель поступает на фильтр нижних частот с полосой прозрачности  6 МГц.

С выхода ФНЧ сигнал поступает на вход коммутатора I. На другой  вход  коммутатора поступает входной сигнал,  прошедший схему привязки уровня черного.

В ведомом режиме коммутатор I обеспечивает введение во внешний сигнал испытательных строк, формируемых генератором. В автономном режиме обеспечивает прохождение сформированного генератором сигнала на усилитель.

С выхода коммутатора I видеосигнал поступает через усилитель на  коммутатор  II,  который обеспечивает прохождение на основной выход либо сигнала формируемого генератором, либо входного сигнала (режим "Обход").

В автономном режиме на выходе ЦАП присутствует измерительный сигнал,  соответствующий  режиму установленному блоком управления. В этом режиме коммутатор I осуществляет  передачу  на  выход сигнала с ФНЧ.

Схема привязки предназначена для приведения уровней гашения внешнего сигнала к уровню гашения сигнала, формируемого генератором

1.5.4 Устройство и работа формирователя напряжения

Формирователь напряжения является вторичным источником питания и вырабатывает следующие напряжения: +12 В, минус 12 В, +5 В, минус 5 В

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка к использованию

Для обеспечения нормального функционирования и повышения срока службы  генератора  необходимо соблюдать следующие требования по уходу и сбережению:

при работе  генератора  соблюдать  нормальный режим питания, соблюдать сроки и порядок проведения регламента,

своевременно обнаруживать и устранять механические и электрические неисправности,

при устранении неисправностей в местах электрических соединений работу проводить, соблюдая общие правила по ремонту радиотехнической аппаратуры, с обязательным отключением питающего напряжения,

пользоваться только исправным инструментом и контрольно-измерительной аппаратурой, при замене применять только кондиционные изделия.

2.1.1 Меры безопасности

Для обеспечения безопасной работы  необходимо  соблюдать  ряд правил  для исключения поражения обслуживающего персонала электрическим током:

К эксплуатации генератора  допускать лиц, имеющих удостоверение о проверке знаний ПТЭ электроустановок и ПТБ электроустановок, с квалификационной группой не ниже третьей.

Перед работой внешним осмотром проверить целостность изоляции питающего кабеля и прочность крепления входных и выходных разъемов генератора.

После проведения ремонта платы необходимо очистить  от  пыли, металлических стружек,  припоя и т.д. во избежание короткого замыкания.

2.1.2 Подготовка к работе

Извлеките генератор  из укладочного ящика и  произведите  его внешний  осмотр.  При  этом проверьте наличие и целостность пломб, отсутствие повреждений и вмятин на корпусе, отсутствие повреждений разъемов.

В помещении должна быть розетка с питающим переменным  напряжением 
(220  22) В,  (50  2) Гц

Генератор установите так,  чтобы оператор мог без труда достать до любого органа управления.

Перед включением генератора ознакомиться с назначением органов управления (см. таблицу 7). В таблице 7 приведены обозначения и указано назначение органов управления и индикаторов, расположенных на лицевой панели прибора.

Таблица 7

|  | Наименование (обозначение) органа управления | Назначение и результат воздействия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | СЕТЬ | Включение и выключение вторичного источника питания |  |
|  | Секция РЕЖИМ РАБОТЫ |  |  |
|  | ОБХОД | Сигнал с разъема ВХОД на разъем ВЫХОД ОСН подается непосредственно | Обеспечивается при выключении генератора |
|  | АВТОН | Установка генератора в автономный режим работы |  |
|  | ВЕДОМ | Установка генератора в ведомый режим работы |  |
|  | ОТКЛ | В автономном режиме на выходе генератора формируется ТВ сигнал без испытательных строк в ведомом режиме сигнал с разъема ВХОД на выход генератора проходит через ТВ тракт прибора |  |
|  | ВВЕДЕНИЕ 16-18 330,331 | В строку 16 вводится сигнал опознавания места ввода испытательных строк (сигнал V); в строки 17,18,330,331 вводятся сигналы I-IV соответственно |  |
|  | ВВЕДЕНИЕ 19-21 333,334 | В строку 19 вводится сигнал опознавания места ввода испытательных строк (сигнал V); в строки 20,21,333,334 вводятся сигналы I-IV соответственно |  |
|  | ГАШЕНИЕ 16-18 330,331 | В ведомом режиме гасятся строки 16-18,330,331 в сигнале внешнего источника Отмена гашения производится повторным нажатием кнопки. | В автономном режиме работы нажатие кнопки игнорируется; на дисплее индицируется Autonom mode: |
|  | ГАШЕНИЕ 19-21 333,334 | В ведомом режиме гасятся строки 19-21,333,334 в сигнале внешнего источника Отмена гашения производится повторным нажатием кнопки | В автономном режиме работы нажатие кнопки игнорируется; на дисплее индицируется: Autonom mode |
|  | ГАШ 22 | В ведомом режиме гасится 22-я строка в сигнале внешнего источника. Отмена гашения производится повторным нажатием кнопки | В автономном режиме работы нажатие кнопки игнорируется; на дисплее индицируется: Autonom mode |
| УРОВ 0,5 |  | Уменьшение в испытательных строках размаха элементов В1,В2,F и цветовой поднесущей в D2 в 2 раза и размаха элементов С1 и С2 в 1,5 раза. Отмена уменьшения размахов сигналов производится повторным нажатием кнопки. |  |
| ВВЕД ССП |  | В ведомом режиме в сигнал внешнего источника вводится ССП, формируемый генератором. Отмена введения производится повторным нажатием кнопки | В автономном режиме работы нажатие кнопки игнорируется; на дисплее индицируется «Autonom mode» |

Продолжение таблицы 7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ПЕРИОД | В автономном режиме работы генерируется выбранный вид периодического сигнала без кадровой вставки | В ведомом режиме: No autonom mode |
| КОД ОПОЗН | Индикация значения ранее установленного кода опознавания Разрешение установки нового значения кода Отмена разрешения производится повторным нажатием кнопки | Значение кода опознавания индицируется на дисплее |
| ЗАТУХ | Разрешение установки затухания. Отмена разрешения производится повторным нажатием кнопки | Значение и знак затухания индицируются на дисплее |
| <= => | Выбор вида периодического сигнала Установка кода опознавания Установка затухания |  |
| ФИКС | Фиксация (запоминание) выбранного вида периодического сигнала, значения кода опознавания и затухания Перемещение курсора при установке кода опознавания | Сопровождается непродолжительной (1-2с) индикацией на дисплее Memory Выбранный вид сигнала, кода опознавания и затухания сохраняются в "памяти" прибора при выключении питания |
| БЛОКИ-РОВКА | Исключение возможности непреднамеренного изменения установленного режима работы генератора. Отмена блокировки производится последовательным нажатием следующих кнопок: БЛОКИРОВКА, «<=», «=>», и повторным нажатием БЛОКИРОВКА. |  |
| Секция СИНХРОНИЗАЦИЯ УПР СИНХР | Изменение местоположения курсоров "> <" и "-" Изменение периода следования импульсов синхронизации осциллографа и его временного положения относительно переднего фронта строчного синхроимпульса |  |
| <= => |  |  |
| ФИКС | Фиксация (запоминание) выбранного режима синхронизации осциллографа | Выбранный режим синхронизации сохраняется в "памяти" прибора при выключении питания |

До включения генератора соединить клемму заземления с шиной защитного заземления.

Включить генератор в сеть 220 В 50 Гц. Установить переключатель СЕТЬ во включенное состояние. Прогреть прибор в течение 10 мин.

При включении генератора устанавливается:

- режим работы - "Обход", "Автон",  при этом на основном выходе присутствует сигнал внешнего источника, а на контрольных - сигнал, формируемый генератором;

- на дисплее в секции РЕЖИМ РАБОТЫ индицируется условное  обозначение вида  сигнала  и значение затухания,  зафиксированное последним перед выключением прибора;

- на дисплее в секции СИНХРОНИЗАЦИЯ индицируется номер строки и временное положение (далее задержка) импульса синхронизации в пределах строки, зафиксированное последним перед выключением прибора.

Внимание! После выключения, повторно включать генератор можно не ранее, чем через 10 с.

2.1.3 Опробование работы генератора.

При включении генератора на дисплее,  расположенном в секции РЕЖИМ РАБОТЫ, должна загораться "визитная карточка" G-230; на дисплее, расположенном в секции СИНХРОНИЗАЦИЯ должно загореться  название организации-разработчика IMOS Production и город -St.Pеtersburg.

Через 5-7 с  эти надписи должны погаснуть и высветиться режим работы, зафиксированный перед выключением прибора.

2.1.4 Возможные неисправности и способы их  устранения

При отыскании  неисправностей  пользуйтесь  перечнем  наиболее часто встречающихся неисправностей, приведенных в таблице 8

Таблица 8

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При включении переключателя СЕТЬ не загорается индикаторный элемент | Перегорела вставка плавкая. Неисправен кабель питания | Замените F1 или F2. Замените кабель питания |
| При включении генератора отсутствует подсветка дисплея в секции РЕЖИМ РАБОТЫ и (или) в секции СИНХРОНИЗАЦИЯ | Отсутствует питающее напряжение+5V в блоке управления | Проверить наличие напряжения на выходе формирователя напряжений и цепи его прохождения. При необходимости заменить неисправный элемент |
| При включении сети генератор не устанавливается в режим "Автон, Обход" | Не работоспособен микроконтроллер D5 в формирователе сигналов | Проверить функционирование микроконтроллера D5 и наличие сигнала на выходе ПЗУ D6 в формирователе сигналов |
| Отсутствует (неверна) реакция на воздействие любого органа управления кроме кнопки СЕТЬ | Не работоспособен микроконтроллер D5 в формирователе сигналов | Проверить функционирование микроконтроллера D5 и наличие сигнала на выходе ПЗУ D6 в формирователе сигналов |
| Искажена форма сигналов на основном и контрольных выходах генератора | Неисправность в цепи прохождения сигнала в смесителе | Проверить цепь прохождения сигнала от выхода ЦАП (D16) в формирователе до выходного каскада D6 смесителя |
| При нажатии кнопки ОБХОД или отключении сигнала внешнего источника в ведомом режиме работы генератор не переходит в режим "Обход" | Не работает реле К1 и (или) К2 в смесителе | Проверить цепи питания и управления реле |

2.2 Использование генераторов

2.2.1  Работа генераторов в автономном режиме

Для использования генераторов в автономном режиме работы  необходимо:

- нажать кнопку АВТОН,

- нажать кнопку ОТКЛ.

При этом генераторы формируют полный ТВ сигнал без испытательных строк. В  активной  части  ТВ кадра формируется измерительный сигнал, условное обозначение которого индицируется на дисплее РЕЖИМ РАБОТЫ.

Выбирают требуемый измерительный сигнал.

Условные обозначения измерительных сигналов приведены в таблицах 2а-2в, а соответствующее этим обозначениям содержание приведено в приложении А.

Примечание - При удерживании кнопки "<=" в нажатом состоянии (или многократном нажатии) устанавливается  "крайний  левый" сигнал. Такие же действия кнопкой “=>” приводят  к "крайнему правому" сигналу.

Значение “затухания” измерительного  сигнала установить следующим образом:  нажать кнопку ЗАТУХ; кнопками «<=», « =>»  выбрать нужное значение затухания; повторно нажать кнопку ЗАТУХ.

Для модификаций Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ ослабление выходного сигнала 1-18, приведенного в таблице 2а может принимать следующие значения: минус 
2 дБ, 0 дБ, от 1 до 8 дБ, 10 дБ, 12 дБ;

для модификации Г-230ПС:
- уровень синхросигнала при формировании сигналов 1, 3, 5 приведенных в таблице 2в - 150 мВ, 300 мВ, 450мВ;
- уровень видеосигнала  при формировании сигналов 2, 4, 6 приведенных в таблице 2в - 0,5 В, 1,0 В, 1,5 В; 
- уровень видеосигнала при формировании сигналов 9, 10, приведенных в таблице 2в  - 1,0 В, 1,5 В
- уровень синхросигнала при формировании сигналов 20, 21, 22, 23 приведенных в таблице 2в  -  150 мВ, 200 мВ, 250мВ, 300 мВ, 306 мВ, 312 мВ, 318 мВ, 325 мВ, 330 мВ, 336 мВ, 342 мВ, 348 мВ, 354 мВ, 360 мВ, 400 мВ, 450 мВ

При необходимости  сохранить  в  памяти прибора установленное значение затухания необходимо нажать кнопку ФИКС в секции РЕЖИМ РАБОТЫ.

Значение четырехзначного кода опознавания установить следующим образом: нажать кнопку КОД ОПОЗН и удерживать ее в нажатом состоянии  до  зажигания  светодиода (от 2 до 4 с). При этом на дисплее в секции РЕЖИМ РАБОТЫ индицируется ранее установленное значение кода и  мерцающий курсор на первой (левой) позиции четырехзначного числа.

Кнопками «<=»,  «=>» производится установка нужной цифры, а кнопкой ФИКС - перемещение курсора вправо.  Четвертое  нажатие  кнопки ФИКС  убирает  курсор  и производит фиксацию нового значения кода. При этом светодиод КОД ОПОЗН гаснет.

Примечание:

1) На время фиксации нового значения кода  (2-3с) генератор автоматически переходит в режим ОБХОД и затем возвращается в ранее установленный режим работы.

2) Кратковременное (менее 2 с) нажатие кнопки КОД ОПОЗН вызывает на дисплее индикацию формируемого генератором кода. Продолжительность индикации около  3 с, после чего на дисплее возобновляется индикация вида измерительного сигнала

Операцию  установки нового значения кода можно прервать повторным нажатием кнопки КОД ОПОЗН. При этом светодиод гаснет, а на дисплее возобновляется индикация вида измерительного сигнала.

Введение сигналов испытательных строк и кода  опознавания в одну из групп  строк  произвести  нажатием  соответствующей кнопки ВВЕДЕНИЕ. Уменьшение в испытательных строках размаха элементов  В1, В2, В5, F и цветовой поднесущей в D2 в 2 раза и размаха элементов  С1 и С2 в 1,5 раза  произвести нажатием кнопки УРОВ 0,5.

Номинальное значение размахов перечисленных  сигналов  установить повторным нажатием кнопки. При этом светодиод гаснет. Блокировку, исключающую непреднамеренное  изменение  установленного режима работы, произвести нажатием кнопки БЛОКИРОВКА. Отмену блокировки произвести следующим образом: последовательно нажать  кнопки БЛОКИРОВКА, "<=", "=>" в секции РЕЖИМ РАБОТЫ и повторно БЛОКИРОВКА.  При этом светодиод должен погаснуть.

Нарушение последовательности нажатия кнопок не отменяет  блокировку  (светодиод  не гаснет),  а для ее снятия необходимо нажать любую кнопку,  кроме БЛОКИРОВКА, в секции РЕЖИМ РАБОТЫ и повторить указанные операции.

Примечание -  Блокировка не отменяет действие клавиатуры в секции СИНХРОНИЗАЦИЯ (кроме кнопки ФИКС.)

Установку генератора в режим формирования периодических  сигналов произвести нажатием кнопки ПЕРИОД. При этом прибор генерирует строчные синхроимпульсы и  один  из  периодических  сигналов  в активной части строки.

2.2.2 Работа генераторов Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г-230ТС 
в ведомом режиме

Для установки генераторов в ведомый режим работы необходимо:

-подать полный ТВ сигнал на разъем ВХОД;

-нажать кнопку ВЕДОМ;

-нажать кнопку ОТКЛ.

Время вхождения генератора в ведомый режим  (режим "захвата") не превышает 2 с.  Признаком вхождения в режим является устойчивое свечение светодиода ВЕДОМ.

При пропадании сигнала внешнего источника на входе генератора последний переходит в режим ОБХОД и на дисплее индицируется: No input signale.

Внимание. Если генератор не устанавливается в  ведомый  режим работы 
( при этом светодиод ВЕДОМ мерцает) и на дисплее индицируется Аttention F line, следует проконтролировать значение частоты строк в сигнале внешнего источника на  разъеме  «Fстр.контр.».

Предельно допустимое относительное отклонение частоты строк от номинала 10-6

Введение испытательных  строк в сигнал внешнего источника производится нажатием одной из кнопок ВВЕДЕНИЕ.

Одновременное введение  испытательных строк в обе группы исключено.

Гашение групп испытательных строк, а также 22-й строки в сигнале внешнего источника произвести нажатием соответствующей кнопки.

При этом возможно как раздельное гашение групп и 22-й строки, так и гашение любой комбинации строк.

Введение ССП  обеспечивается при нажатии кнопки ВВЕД ССП. При этом в сигнале внешнего источника вычеркивается ССП  и  замещается на формируемый прибором.

Действия кнопок "0,5" и БЛОКИРОВКА в ведомом режиме работы  генератора аналогичны изложенным выше для автономного режима.

2.2.3 Работа генераторов в режиме формирования импульсов синхронизации 
осциллографа

Генераторы  формируют импульсы синхронизации осциллографа.

Имеется три режима синхронизации:

«line»   - строчная частота во всем интервале ТВ кадра;

«active» - в зоне кадрового гасящего интервала импульсы синхронизации отсутствуют;  в  активной части ТВ кадра частота импульсов равна:

- строчной (Fстр) - в ведомом режиме работы, а также в автономном при формировании измерительных сигналов неизменной от строки к строке структуры;

- Fстр/4 - в автономном режиме работы при формировании сигналов с переменной структурой (прорезанных "белыми", "серыми" и "черными" строками)

«frame»  - кадровая частота.

Для выбора режима синхронизации:

Кнопкой УПР  СИНХР  перевести  курсор  ">  <" в нижнюю строку дисплея.

Кнопками "<=", "=>" установить один из трех перечисленных режимов синхронизации.

В режиме «line» однократным нажатием кнопки УПР СИНХР курсор "> <" переводится в правую часть верхней строки дисплея  на  позицию, указывающую время задержки, а курсор " - " устанавливается на старший десятичный разряд.

Кнопками "<= =>" установить требуемое значение старшего  разряда.

Повторным нажатием кнопки УПР СИНХР переместить курсор " - "на младший  десятичный  разряд  и кнопками "<= =>" установить требуемое время задержки.

В режиме «active» однократным нажатием кнопки УПР СИНХР курсоры "> <" и
 " - " переводятся:

- на позицию,  указывающую задержку при генерации измерительных сигналов неизменной структуры ( при этом в левой части верхней строки дисплея индицируется  «all  line».

- на позицию,  указывающую порядковый номер строки  в  блоке, состоящем из четырех измерительных строк при формировании сигналов с переменной структурой.

Смещение курсоров  и  установку числовых значений произвести указанным выше образом.

В режиме "frame" номер строки и время задержки устанавливается последовательно, смещением курсоров "> <",  " - " и набором цифр каждого из десятичных разрядов.

2.2.4 Работа генератора Г-230ПС в режиме дистанционного управления

Соединяют один из портов ПК, входящего в состав АТМ-2 с генератором 
Г-230ПС.

По монитору АТМ-2 выбирают ПО «Измерения РТПС», в открывающемся окне выбирают порт Г-230 (для управления генератором), при этом состояние COM- порта должно подтвердиться.

По монитору АТМ-2 выбирают режим работы, в открывающемся окне выбирают измеряемые параметры, при этом на дисплее Г-230ПС должно появиться условное обозначение измерительного сигнала.

2.2.5 Выключение генераторов

Выключите питание переключателем СЕТЬ.

При этом индикаторы должны погаснуть.

3 Техническое обслуживание

3.1 Профилактические работы проводят с целью обеспечения нормальной работы генератора.

Рекомендуемые сроки и виды проведения профилактических работ:

визуальный осмотр каждые три месяца;

внешняя чистка - каждые 12 месяцев

3.2 При устранении неисправностей в местах электрических соединений работу проводить, соблюдая общие правила по ремонту радиотехнической аппаратуры, с обязательным отключением питающего напряжения, пользоваться только исправным инструментом и контрольно-измерительной аппаратурой, при замене применять только кондиционные изделия.

4 Поверка генераторов

Периодичность поверки - 1 раз в  год.

4.1 Операции поверки

Состав и последовательность ее проведения должны соответствовать таблице 9

Таблица 9

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внешний осмотр | 4.6.1 | да | да |
| Проверка формирования измерительных сигналов в активной части ТВ кадра | 4.6.2 4.6.2.1 | да | да |
| Проверка формирования измерительных сигналов испытательных строк и сигнала опознавания в автономном режиме работы | 4.6.2 4.6.2.2 | да | да |
| Проверка уменьшения номинального значения амплитуды в режиме "Уров 0,5 | 4.6.2.3 | да | нет |
| Проверка обеспечения в ведомом режиме работы введения в сигнал внешнего источника измерительных сигналов испытательных строк и сигналов опознавания | 4.6.3 | да | да |
| Проверка возможности гашения в сигнале внешнего источника измерительных сигналов испытательных строк сигналов опознавания | 4.6.3 | да | да |
| Проверка режима «Блокировка» | 4.6.4 | да | да |
| Проверка режима «Обход» | 4.6.5 | да | да |
| Проверка формирования импульсов синхронизации осциллографа в режимах "Line", "Active," "Frame" | 4.6.6 | да | да |
| Проверка частоты строк в автономном режиме работы генератора | 4.6.7 | Да | да |
| Проверка расхождения во времени сигналов яркости и цветности | 4.6.8 | да | да |
| Проверка относительного отклонения размаха им пульса опорного белого от номинального значения 700 мВ | 4.6.9 | да | да |
| Проверка относительного отклонения размаха импульса синхронизации от номинального значения 300 мВ | 4.6.10 | да | да |
| Проверка нелинейности пятиступенчатого сигнала яркости | 4.6.11 | да | да |
| Проверка дифференциального усиления | 4.6.12 | да | да |
| Проверка дифференциальной фазы | 4.6.13 | да | да |
| Проверка нелинейности сигнала цветности | 4.6.14 | да | да |
| Проверка отношения размаха импульса опорного белого к среднеквадратическому значению флуктуационной помехи | 4.6.15 | да | да |
| Проверка отношения размаха импульса опорного белого к среднеквадратическому значению взвешенной флуктуационной помехи | 4.6.16 | да | да |

Продолжение табл.9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка отношения размаха импульса опорного белого к размаху фоновой помехи | 4.6.17 | да | да |
| Проверка неравномерности АЧХ | 4.6.18 | да | да |
| Проверка относительного отклонения импульса 2Т от размаха импульса опорного белого | 4.6.19 | да | да |
| Проверка ослабления выходного сигнала | 4.6.20 | да | нет |
| Проверка влияния сигнала цветности на сигнал яркости | 4.6.21 | да | Да |
| Проверка входного сопротивления генератора | 4.6.22 | да | нет |
| Проверка К-фактора 2Т | 4.6.23 | да | нет |
| Проверку относительной неравномерности АЧХ тракта прохождения внешнего ТВ | 4.6.24 | да | да |
| Проверка выбросов на основном выходе в моменты коммутации при гашении испытательных строк во внешнем ТВ сигнале | 4.6.25 | да | нет |
| Проверка дистанционного управления | 4.6.26 | # да | нет |

4.2 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные 
в таблице 10

Таблица 10

| Наименование пункта документа по поверке | Наименование средства поверки | Кол-во на одно рабочее место | Класс точности, погрешность, диапазон, |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.7 | Частотомер электронно-счетный вычислительный Ч3-54 | 1 | 10 кГц-10 МГц 5.10-7 |
| 4.6.8 | Анализатор телевизионный мониторинговый АТМ-2 | 1 | Погрешности измерения 0,5..2% |
| 4.6.2 | Осциллограф С1-81 | 1 | Измер. размаха 1% |
| 4.6.24 | Генератор телевизионных измерительных сигналов Г6-35 | 1 | Погрешности формирования 0,5...2% |
| 4.6.9 | Вольтметр универсальный цифровой В7-40/1 | 1 |  |
| 4.6.22 | Вольтметр В3-49 | 1 |  |
| 4.6.22 | Генератор Г3-112 | 1 |  |
| 4.6.2 | Телевизионный приемник ( SONY) (Для модификации Г-230ТТ с декодером телетекста) | 1 |  |

Средства измерения и вспомогательное оборудование могут быть заменены другими типами, обеспечивающими выполнение требований и необходимую точность измерений.

4.3 Требования безопасности

Корпус и токоведущие части изделия должны соответствовать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 51350-99

Во время проведения поверки, корпуса средств поверки должны быть заземлены.

К поверке допускаются лица, изучившие ПТЭ электроустановок потребителей и имеющих квалификационную группу не ниже третьей.

4.4 Условия поверки

температура окружающей среды  (293  5) К (20  5) С,

атмосферное давление (100  4) кПа (750  30) мм рт.ст.,

относительная влажность (65  15) %.

4.5 Подготовка к поверке

Генераторы и средства поверки должны быть выдержаны во включенном состоянии в течение времени, указанном в  соответствующих инструкциях.

При поверке генераторов подайте питающее  напряжение синусоидальной формы (220 ±  22) В, частотой (50 ± 0,5) Гц

4.6 Проведение поверки

4.6.1 При внешнем осмотре проверьте отсутствие механических повреждений генераторов

4.6.2. Проверка работы в автономном режиме

Контр.вых 1

Cинхр.осц

Г-230

С1-81

Вход I

R1

75 Ом

Рисунок 5

ТВ

SONY

Осн..вых

75 Ом

R2

Проверку работы генератора в автономном режиме производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 5 (резистор R2 следует подключать при отсутствии нагрузки в телевизионном приемнике)

При проведении  испытаний генератора соединяют клемму заземления с шиной защитного заземления.

Включают генератор,  прогревают его в течение 10 мин.

При включении генератор устанавливается:

-режим работы - "Обход", "Автон.".  При этом на основном выходе присутствует сигнал внешнего источника,  а на контрольных - сигнал, формируемый генератором. Структура сигнала определяется инициализацией программы, а на дисплее в секции "Режим работы" индицируется условное обозначение вида сигнала и значение затухания, зафиксированное последним перед выключением прибора:

-на дисплее в секции "Синхронизация" индицируется номер строки и временное положение ( далее задержка) импульса синхронизации в пределах строки, зафиксированное последним перед выключением прибора.

Нажимают кнопку "Откл". Кнопками "Затух" и «<=», «=>»  устанавливают значение затухания измерительного сигнала 0 дБ.

4.6.2.1 Для проверки формируемых периодических сигналов кнопками «<=», «=>» поочередно выбирают вид периодического сигнала, при этом на дисплее индицируется условное обозначение выбранного сигнала.

По экрану  осциллографа и по экрану ВКУ проверяют  соответствие  формируемого сигнала  приведенному (в зоне кадрового гасящего импульса испытательные строки отсутствуют):

- для модификации генератора Г-230 на рисунках А.6 - А.18, а также а таблице 2а;

- для модификации генератора Г-230ВС на рисунках А.6 – А.18, А.20, а также в таблицах 2а, 2б;

- для модификации генератора Г-230ТТ на рисунках А.6 – А.18, А.20, А.24, а также в таблицах 2а, 2б;

- для модификации генератора Г-230ПС на рисунках А6-А18, А20, а также в  таблице 2в;

- для модификации генератора Г-230ТС на рисунках А.6, А.20, А.21;
для модификации генератора Г-230ЦП на рисунках А.6, А.19, А20;

- для модификации генератора Г-230ТП на рисунке А.6, А.22;

- для модификации генератора Г-230ТН на рисунке А.6, А.19, А.23.

4.6.2.2. Для проверки формирования в интервале гасящего импульса сигналов испытательных строк и сигнала опознавания источника нажимают кнопку "Введение 16-18 330,331".

При внешней синхронизации осциллографа убеждаются,  что в указанных строках формируются сигналы I,II,III,IV,V в соответствии с рисунками А.1 - А.5.

Нажимают кнопку "Введение 19-21 333,334".

При внешней синхронизации осциллографа убеждаются,  что в указанных  строках  формируются сигналы I,II,III,IV,V в соответствии c рисунками А.1 - А.5.

Осциллограф устанавливают  в  режим синхронизации от БВС с запуском от входного видеосигнала.

Проверку установки кода опознавания производят следующим образом. Нажимают кнопку "Код опозн." и удерживают ее в нажатом состоянии до зажигания светодиода от 2 до 4 c. При этом на дисплее в секции "Режим работы" индицируется ранее установленное значение кода и мерцающий курсор на первой (левой) позиции четырехзначного числа.

Кнопками «<=», « =>» устанавливают цифру "5".

Однократным нажатием кнопки "Фикс." переносят мерцающий курсор на вторую позицию кода и кнопками «<=», «=>» устанавливают на этой  позиции цифру "5".

Аналогичным образом  устанавливают цифры "5" на третьей и четвертой позициях кода опознавания.

В результате  на  дисплее генератора должен индицироваться код "5555".

Нажимают кнопку "Фикс.",  при этом на время от 1 до 2 с генератор автоматически  переходит в "Обход" и затем возвращается в ранее установленный режим работы.

Если ранее установленный код имел значение "5555", то при нажатии кнопки "Фикс.", генератор в режим "Обход" не переходит.

Нажимают кнопку «Введение 16-18,330,331»

Осциллографом контролируют  структуру  сигнала  опознавания  в 16-й строке.

Осциллограмма сигнала должна соответствовать рисунку А.5, длительность каждого из 4-х импульсов должна быть 5 мкс.

Нажимают кнопку "Период".

С помощью осциллографа убеждаются, что формируемый генератором сигнал следует с частотой строк без "кадровой вставки".

4.6.2.3 Для проверки обеспечения генератором уменьшения номинального значения амплитуды нажимают кнопку "Введение 16-18 330,331".

При внешней синхронизации осциллографа убеждаются,  что в указанных строках формируются сигналы I,II,III в соответствии с рисунками А.1-А.3

Кнопками "Затух" и «<=», « =>»  устанавливают значение затухания измерительного сигнала 0 дБ.

В соответствии  с инструкцией на АТМ-2 определяют размах элементов В1, В2, F, E3 в составе D2.

Измеренные размахи элементов B1, B2, F должны соответствовать (700  7) мВ, размах элемента E3 должен соответствовать (280  8,4) мВ.

Определяют размахи элементов С1,С2, они должны соответствовать
 (420 10) мВ.

Устанавливают режим «Уров.0,5».

Определяют размахи соответствующих элементов. Полученные значения размахов элементов B1, B2, F должны соответствовать (350  7)мВ, 
элемента E3– (140  8,4)мВ, элементов С1,С2 - (280  10) мВ.

Г-230

С1-81

R1

75 Ом

Рисунок 6

Г6-35

Вн.вх.синхр.

осн.выход

синхр.осц.

4.6.3  Проверку работы генератора в ведомом  режиме  для генераторов Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г230ТС производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 6.

Осциллограф устанавливают в режим внешней синхронизации.

Включают питание генераторов Г-230 и Г6-35.

Подают на разъем «Вход»  генератора Г-230 полный ТВ сигнал размахом 
(1,0  0,2) В с основного выхода генератора Г6-35 .

На генераторе Г-230 нажимают кнопки «Ведом» и «Откл.» и устанавливают режим синхронизации «frame»,  «016 line», «00 mks»

Свидетельством установки генератора в ведомый режим работы является устойчивое (не мерцающее) свечение светодиода "Ведом".

Генератор Г6-35 устанавливают в режим  введения  испытательных сигналов в строки 17,18,330,331.

Контроль режимов "Гашение строк" и "Введение строк" строк для генераторов Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г230ТС производят осциллографом следующим образом.

На  Г-230 однократно нажимают кнопку "Гашение 16-18 330,331" (должен загореться  соответствующий  светодиод),  при этом на осциллографе должно наблюдаться замещение сигналов испытательных строк внешнего  источника  (Г6-35)  уровнем  черного.

Повторное нажатие кнопки (светодиод должен погаснуть) исключает гашение.

Нажимают кнопку "Введение 19-21 332,333" (должен зажечься светодиод).  В указанной группе строк должны формироваться измерительные сигналы согласно рисункам А.1 - А.5

4.6.4  Проверку работы генератора  в  режиме "Блокировка"   производят следующим образом.

Последовательным нажатием кнопок "Автон." и  Откл."  устанавливают генератор Г-230 в автономный режим работы без  введения испытательных строк.

Нажимают кнопку "Блокировка".

Должен загореться светодиод.  При светящемся светодиоде "Блокировка" производят   контрольное  нажатие  кнопки  "Введение 16-18, 330, 331".

При этом светодиод "Введение 16-18, 330,331" не должен загораться и не должен гаснуть светодиод "Блокировка".

Контроль отмены блокировки производят следующим образом.

Последовательного нажимают кнопки "Блокировка", "<=", "=>" и, повторно,  "Блокировка".

При этом должен погаснуть светодиод "Блокировка".

Примечание - Нарушение последовательности нажатия кнопок не отменяет блокировку.  Для отмены блокировки необходимо  нажать  любую кнопку, кроме "Блокировка", в секции "Режим работы" и повторить указанные операции.

4.6.5  Проверку работы генераторов Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г230ТС в режиме "Обход" производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 6 следующим образом.

Нажатием кнопки "Ведом." устанавливают генератор Г-230 в  ведомый режим работы, контролируя при этом наличие сигнала на разъеме "Выход осн.".

Отключают сигнал  Г6-35 от разъема "Вход" генератора Г-230.

Через (2-4) с  Г-230  должен перейти в режим "Обход". При этом сигнал на разъеме "Выход осн." должен отсутствовать.  Должен  зажечься светодиод "Обход",  а  на  дисплее  генератора в секции "Режим работы" должно индицироваться: "NO INPUT SIGNAL".

Подают сигнал с генератора Г6-35 на вход Г-230.  Выключают питание  генератора  Г-230.  При этом на разъеме "Выход осн." генератора Г-230 контролируют наличие сигнала.

4.6.6  Проверку  обеспечения  генератором режимов формирования импульсов внешней синхронизации производят по схеме соединений приведенной на рисунке 5 следующим образом.

Нажатием кнопок "Автон."., "Откл.". устанавливают генератор Г-230 в автономный режим работы без введения испытательных строк.

В секции  "Синхронизация"  кнопкой  "Упр. синхр." переводят  курсор "> <"  в нижнюю  строку  дисплея секции. Кнопкой "=>"  устанавливают режим "line". При этом в левой части  верхней строки дисплея должно индицироваться  "all",  а в правой - числовое значение задержки импульсов синхронизации на разъеме "Синхр. осц." относительно  переднего фронта строчных синхроимпульсов в микросекундах.

Осциллографом контролируют наличие на разъеме "Синхр. осц."  импульсного сигнала положительной полярности размахом (4,0  0,5) В, следующих во всем интервале кадрового импульса.  Период  следования импульсов должен быть (64  6,4) мкс.

Кнопкой "=>" в секции "Синхронизация  устанавливают режим "active".

В секции "Режим работы" кнопкой "=>" (или "<=") устанавливают генератор в режим формирования сигнала "В6" для модификаций Г-230, Г-230ВС и Г-230ТТ или «250 кГц» для модификации Г-230ПС. (индикацию вида сигнала наблюдают на дисплее в секции "Режим работы").

При этом в верхней строке дисплея секции "Синхронизация"  индицируется "аll line" и числовое значение задержки.

Осциллографом контролируют  на  разъеме  "Синхр.осц." наличие импульсов положительной полярности  размахом  (4,0  0,5) В,  следующих только  в  активной части ТВ кадра.

Период импульсного сигнала должен быть (64,0   6,4) мкс.

В секции "Режим работы" кнопкой "=>"  (или  "<=")  устанавливают генератор в режим формирования сигнала "D4 E1 B4"." для модификаций Г-230, Г-230ВС и Г-230ТТ или «D4 : w  4,43 L      1,0 V» для модификации Г-230ПС.

При этом в верхней строке дисплея секции "Синхронизация" должна индицироваться одна из цифр 1 - 4 и числовое значение задержки.

Осциллографом контролируют  на разъеме "Синхр. осц." импульсы положительной полярности размахом (4,0  0,5) В следующих только в активной части ТВ кадра с периодом (256   25) мкс.

Кнопкой "=>" в секции "Синхронизация" устанавливают режим "frame". При этом в верхней строке дисплея должен индицироваться трехзначный номер строки и числовое значение задержки.

Осциллографом контролируют  на  разъеме "Синхр. осц." наличие импульсов положительной полярности размахом (4,0   0,5) В с  периодом (40   4) мс.

Г-230

Ч3-54

Синхр. осц.

Вх Б

Рисунок 7

4.6.7 Проверку  частоты строк в автономном режиме производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 7

На генераторе Г-230 нажмите кнопки "Автон.", "Откл." и установите режим синхронизации «line».

Частотомер установите в режим измерения периода

Переключатель "Время счета" установите в положение 104  мс

Переключатель "Метки времени" установите в положение 10-8 с

Частота строк определите по формуле (1):

Fс = 1/Тс , Гц                 (1)

где Тс - период,  с

Полученный результат должен соответствовать (15625,000  0,016) Гц

Г-230

АТМ-2

Выход осн.

Вх.I

Рисунок 8

4.6.8 Проверку  расхождения  во  времени  сигналов  яркости и цветности производят по схеме  соединений,  приведенной на рисунке 8

Измерения производите по испытательному сигналу 17 строки.

На генераторе Г-230 нажимают кнопки "Автон.", "Введение 16-18,330,331". При проверке  модификаций Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г-230ЦП, Г-230ТС, Г-230ТП, Г-230ТН дополнительно выберите сигнал цветных полос в системе SECAM

Измерения производите в соответствии с инструкцией на анализатор АТМ-2

Показание прибора  должно быть не более  10 нс

4.6.9 Проверку относительного   отклонения   размаха  импульса опорного производят по схеме соединений,  приведенной на рисунке 9

При отключенном генераторе  измерьте цифровым вольтметром в режиме измерения сопротивлений Rн.

Подключите генератор. На генераторе  нажмите кнопки "Автон.", "Периодич». Установите испытательный сигнал «White».

Измерьте по вольтметру уровень белого Uб.

Установите на генераторе испытательный сигнал «Blancking».

Измерьте по вольтметру уровень гасящего Uг

По формуле (2)  определите относительное   отклонение  размаха  импульса опорного белого:

ΔUб=Uб−UгRн+752Rн−700700×100%  (2)

где Uб – измеренный уровень белого,

Uг –  измеренный уровень гасящего,

Rн  - измеренное сопротивление нагрузки.

Вычисленное значение  должно быть не более   1 %

4.6.10 Проверку  относительного  отклонения  размаха  импульса синхронизации производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 9.

Г-230

В7-40

Выход осн.

Рисунок 9

Rн

75 Ом

На генераторе  установите испытательный сигнал «Synch».

Измерьте по вольтметру уровень синхронизации Uс.

Установите на генераторе  испытательный сигнал «Blancking».

Измерьте по вольтметру уровень гасящего Uг.

По формуле (3)  определите относительное   отклонение  размаха  импульса синхронизации:

ΔUб=Uг−UсRн+752Rн−300300×100%      (3)

где Uс – измеренный уровень синхронизации,

Uг –  измеренный уровень гасящего,

Rн  - измеренное сопротивление нагрузки.

Вычисленное значение  должно быть не более   2 %

4.6.11 Проверку нелинейности пятиступенчатого сигнала яркости производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 9

На генераторе последовательно устанавливайте сигналы: «Blancking», «Level 1», «Level 2», «Level 3», «Level 4», «White», измеряя каждый уровень Uг, U1, U2, U3,U4, Uб цифровым вольтметром. Вычисляют размах каждой ступеньки, как разность между соседними уровнями:

Uс1= U1 – Uг, Uс2= U2 – U1, Uс3= U3 – U2, Uс4= U4 – U3, Uс5= Uб – U4,

Определяют размах минимальной Umin и максимальной ступени Umax.

Рассчитывают нелинейность по формуле 4:

δΥ=Umax−UminUmax×100%                         (4)

Вычисленное  значение должно быть  не более 1 %

4.6.12 Проверку дифференциального усиления производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 8

На генераторе Г-230 нажмите кнопки "Автон.", "Введение 16-18,330,331".

На генераторе установите сигнал «E1 Active». На анализаторе АТМ-2 установите режим  ИС: «Активное поле» и режим измерения диф.усиления.

По АТМ-2 определите размахи цветовой поднесущей в 6 временных интервалах U1, U2, U3, U4, U5, U6.

На генераторе установите сигнал «Active», по анализатору произведите измерение  размахов цветовой поднесущей в 6 временных интервалах U1’, U2’, U3’, U4’, U5’, U6. Вычислите разности между соответствующими значениями (U1'-U1), (U2'-U2), (U3'-U3), (U4'-U4), (U5'-U5), (U6'-U6).

Максимальное значение по абсолютной величине должно быть не более 1 %.

4.6.13  Проверку дифференциальной фазы  производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 8.

На генераторе установите сигнал «E1 Active». На анализаторе АТМ-2 установите режим  ИС: «Активное поле» и режим измерения диф.фазы.

Определите фазы цветовой поднесущей в 5 временных интервалах 1, 2, 3, 4, 5.

На генераторе установите сигнал «Active», по анализатору произведите измерение  фазы цветовой поднесущей в 5 временных интервалах 1’, 2’, 3’, 4’, 5’

Вычислите разности между соответствующими значениями (1'-1), (2'-2), (3'-3), (4'-4), (5'-5).

Максимальное значение по абсолютной величине должно быть не более 1 

4.6.14  Проверку  нелинейности  сигнала  цветности производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 8.

Измерения производят по испытательному сигналу 331 строки.

На генераторе Г-230 нажмите кнопки "Автон.", "Введение 16-18,330,331". При проверке  модификаций Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г-230ЦП, Г-230ТС, Г-230ТП, Г-230ТН дополнительно выберите сигнал цветных полос в системе SECAM.

Измерения производят в соответствии с инструкцией на АТМ-2.

Показание прибора должно быть не более 2 %

4.6.15  Проверку отношения размаха импульса опорного белого  к среднеквадратическому  значению  флуктуационной  помехи производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 8

Измерения производят по испытательному сигналу 17 строки.

На генераторе Г-230 нажмите кнопки "Автон.", "Введение 16-18,330,331". При проверке  модификаций Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г-230ЦП, Г-230ТС, Г-230ТП,
 Г-230ТН дополнительно выберите сигнал цветных полос в системе SECAM.

Измерения производят в соответствии с инструкцией на АТМ-2

Показание прибора должно быть не менее 60 дБ

4.6.16  Проверку отношения размаха импульса опорного белого  к среднеквадратическому  значению взвешенной флуктуационной помехи производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 8

Измерения производят по испытательному сигналу 17 строки.

На генераторе Г-230 нажмите кнопки "Автон.", "Введение 16-18,330,331". При проверке  модификаций Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г-230ЦП, Г-230ТС, Г-230ТП, Г-230ТН дополнительно выберите сигнал цветных полос в системе SECAM.

Измерения производят в соответствии с инструкцией на АТМ-2.

Показание прибора должно быть не менее 70 дБ.

4.6.17  Проверку отношения размаха импульса опорного белого  к размаху  фоновой помехи производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 10

Г-230

АТМ-2

Выход осн.

Вх.II

Рисунок 10

Измерения производят по измерительному сигналу «А».

На генераторе   Г-230   нажимают   кнопки "Автон.", "Период»

Измерения производят в соответствии с инструкцией на АТМ-2.

Показание прибора должно быть не менее 56 дБ

4.6.18 Проверку неравномерности АЧХ производят  по схеме соединений, приведенной на рисунке 8

Измерения производят по испытательному сигналу 18 строки.

На генераторе Г-230 нажмите кнопки "Автон.", "Введение 16-18,330,331". При проверке  модификаций Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г-230ЦП, Г-230ТС, Г-230ТП, Г-230ТН дополнительно выберите сигнал цветных полос в системе SECAM.

Измерения производят  в соответствии с инструкцией на АТМ-2.

Показание прибора должно быть не более  2 %

4.6.19 Проверку относительного  отклонения импульса 2Т от размаха импульса опорного белого производят по схеме  соединений, приведенной на рисунке 8

Измерения производят по испытательному сигналу 17 строки.

На генераторе Г-230 нажимают кнопки "Автон.", "Введение 16-18,330,331" .

Измерения производят в соответствии с инструкцией на АТМ-2

Показание прибора должно быть не более  1 %

4.6.20 Проверку ослабления  выходного сигнала производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 5

Нажимают кнопки "Автон.", "Откл.". Кнопками "Затух." и «<=», « =>» устанавливают значение затухания измерительного сигнала 0 дБ.

4.5.20.1 Выбирают кнопками  «<=», « =>»  периодические сигналы 1-18, приведенные в таблице 2а. По экрану осциллографа определяют размах импульса белого.

Нажимают кнопку "Затух." и выбирают кнопками  «<=», « =>»   значения затухания: минус 2 дБ, 0 дБ, 1дБ, 2дБ,3дБ, 4дБ, 5дБ, 6дБ, 7дБ, 8дБ, 10 дБ, 12 дБ

По экрану осциллографа измеряют размах импульса белого, сравнивая полученные значения с приведенными  в таблице 11

Таблица 11

| Затухание, дБ | Размах, В |
| --- | --- |
| -2 | 0,882 |
| 0 | 0,700 |
| 1 | 0,624 |
| 2 | 0,555 |
| 3 | 0,496 |
| 4 | 0,442 |
| 5 | 0,394 |
| 6 | 0,351 |
| 7 | 0,313 |
| 8 | 0,279 |
| 10 | 0,221 |
| 12 | 0,176 |

Полученные значения  должны  соответствовать  приведенным в таблице 8 при погрешности измерения не более  5 %

4.6.20.2 В генераторе Г-230ПС выбирают кнопками и «<=», « =>» периодический сигнал №1,  в соответствие с таблицей 2в "D4 : w  S 300 mV " Кнопками  «<=», « =>» устанавливают по дисплею генератора последовательно значение синхросигнала 150 мВ, 300мВ, 450 мВ контролируя размах по экрану осциллографа.

Кнопками  «<=», « =>»  выбирают периодический сигнал № 3,  в соответствие с таблицей 2в “D4 : b  S   300 mV” и повторяют предыдущие операции по изменению и измерению размаха синхросигнала.

Кнопками «<=», « =>»   выбирают периодический сигнал № 5,  в соответствие с таблицей 2в “ D4 : g  S  300 mV” и повторяют предыдущие операции по изменению и измерению размаха синхросигнала.

Кнопками   «<=», « =>»  выбирают периодический сигнал № 2 в соответствие с таблицей 2в “ D4 : w  L   1,00 V ” Кнопками  «<=», « =>» устанавливают по дисплею генератора последовательно значение видеосигнала 0,5 В, 1,0 В, 1,5 В контролируя размах по экрану осциллографа..

Кнопками   «<=», « =>»  выбирают периодический сигнал № 4 в соответствие с таблицей 2в “ D4 : w b    1,00 V ” и повторяют предыдущие операции по изменению и измерению размаха видеосигнала.

Кнопками  «<=», « =>»   выбирают периодический сигнал № 6 в соответствие с таблицей 2в “ D4 : w g    1,00 V ” и повторяют предыдущие операции по изменению и измерению размаха видеосигнала.

Кнопками  "<=  =>" выбирают периодический сигнал № 9   в соответствие с таблицей 2в “ D4 : w  4,43 L      1,0 V ”. Кнопками  «<=», « =>» устанавливают по дисплею генератора последовательно значение видеосигнала 1,0 В, 1,5 В, контролируя размах по экрану осциллографа.

Кнопками  «<=», « =>»  выбирают периодический сигнал № 10 в соответствие с таблицей 2в “ D4 : b  4,43 L 1,0 V ” и повторяют предыдущие операции по изменению и измерению размаха видеосигнала...

Кнопками  «<=», « =>»  выбирают периодический сигнал № 20 в соответствие с таблицей 2в “ D4:w 4,43 S  300mV”.  Кнопками  «<=», « =>» устанавливают по дисплею генератора последовательно значение синхросигнала,.150 мВ, 200 мВ, 250мВ, 300 мВ, 306 мВ, 312 мВ, 318 мВ, 325 мВ, 330 мВ, 336 мВ, 342 мВ, 348 мВ, 354 мВ, 360 мВ, 400 мВ, 450 мВ, контролируя размах по экрану осциллографа

Кнопками  «<=», « =>» выбирают периодический сигнал №21,  в соответствие с таблицей 2в “ D4:b 4,43 S  300mV” и повторяют предыдущие операции по изменению и измерению размаха синхросигнала.

Кнопками  «<=», « =>» выбирают периодический сигнал №22 в соответствие с таблицей 2в “ b field S  300mV ” и повторяют предыдущие операции по изменению и измерению размаха синхросигнала.

Кнопками  «<=», « =>» выбирают периодический сигнал №23 в соответствие с таблицей 2в “ 4,43 (b/ w) S  300mV ” и повторяют предыдущие операции по изменению и измерению размаха синхросигнала.

4.6.21 Проверку влияния сигнала цветности на сигнал яркости производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 5

В осциллографе включают фильтр 2 МГц.

Измерение импульса белого Uбел. производят по испытательному сигналу 17 строки. Разность уровней определяют по сигналу 331 строки.

Влияние сигнала цветности на сигнал яркости определяют по формуле (5) отношением разности уровней сигнала яркости (пьедестала), выделенного фильтром нижних частот из измерительного сигнала испытательных строк к размаху импульса белого  в процентах:

(5)

где  U- разность уровней сигнала яркости

Uбел - размах импульса белого

Рассчитанное значение не должно быть  более  0,5 %

Г3-112/1

Г-230

Вход

Rн

75Ом

Рисунок 11

Выход осн.

В3-49

4.6.22 Проверку входного и выходного сопротивления генератора проводят вольтметром В3-49 в режиме измерения сопротивлений.

Проверка затухания несогласованности производится по структурной схеме рисунок 11 методом сравнения входного и выходного сопротивления генератора Г-230 с сопротивлением образцовой нагрузки (75,00  0,75) Ом, поочередно  подключаемой к выходу генератора синусоидальных сигналов Г3-112/1 с выходным сопротивлением, равным 75 Ом.

Измерения Uвх.х  и Uвых.х  для расчета затухания несогласованности по входу и выходу производится на частотах 0.5, 1.0, 5.0, 6.0 МГц.

Кнопками «», «» выбирают на генераторе Г-230 периодический сигнал «Blancking»

Значение затухания несогласованности по входу в дБ рассчитывают по формуле 6:

Азн = -20 lg(1 – Uвх.х/Uн)                      (6)

где Uн - напряжение, измеренное на нагрузке 75 Ом и устанавливаемое  равным 0,3 В по показаниям вольтметра;

Uвх.х - напряжение,  измеренное на входе генератора Г-230

Значение затухания несогласованности по выходу в дБ рассчитывают по формуле 7:

Азн = -20 lg(1 – Uвых.х/Uн)                      (7)

где Uн - напряжение, измеренное на нагрузке 75 Ом и устанавливаемое  равным 0,3 В по показаниям вольтметра;

Uвых.х- напряжение,  измеренное на выходе генератора Г-230

Полученные в  результате  указанных измерений значение сопротивления по постоянному току генератора Г-230 должно находиться  в пределах (75,000  0,375) Ом, а затухание несогласованности, рассчитанное по результатам указанных измерений,  должно составить  не менее 34 дБ

4.6.23 Проверку К-фактора  2Т  производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 8.

Измерения производят по измерительным  сигналам  испытательных строк. Если модификация генератора Г-230, достаточно нажать кнопки "Автон.", "Введение 16-18,330,331", в остальных модификациях дополнительно выберите сигнал цветных полос в системе SECAM

Анализатор  АТМ-2 производит измерение по элементу В1 (синусквадратичному импульсу, входящему в сигнал испытательной строки).  Значение  К-фактора должно быть не более 2 %

Г6-35

АТМ-2

Г-230

Выход осн.

Рисунок 12

Вход I

4.6.24 Проверку относительной неравномерности АЧХ тракта  прохождения внешнего ТВ сигнала для генераторов Г-230, Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г230ТС  производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 12

Измерения производят  по сигналу С2 (330-ая строка) поочередно переключая генератор в режимы «Обход» и «Откл.» в режиме «Ведом».

Измеряют неравномерность АЧХ в режимах «Обход», «Откл.».

Значением  относительной неравномерности АЧХ является разность измеренных величин по каждому пакету.

Полученное значение должно быть не более 1 %

4.6.25 Проверку выбросов на основном выходе в моменты  коммутации  при  гашении  испытательных  строк  во внешнем ТВ сигнале для генераторов Г-230,

Г-230ВС, Г-230ТТ, Г-230ПС, Г230ТС производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 6

Генератор Г6-35 устанавливают в автономный режим работы с введением 17,18 строк.  Генератор Г-230 устанавливают в режимы "Ведом","Гашение 17,18,330,331". В режиме внешней синхронизации осциллографа 16-ой строкой измеряют выбросы в моменты коммутации при гашении испытательных строк.

Полученное значение должно быть не более 30 мВ

Г-230ПС

АТМ-2

Рисунок 13

4.6.26 Проверку дистанционного управления  генератором производят по схеме соединений, приведенной на рисунке 13

Соединяют один из портов персонального компьютера (ПК), входящего в состав АТМ-2 с генератором Г-230ПС.

По монитору АТМ-2 выбирают режим «Измерения РТПС», в открывающемся окне выбирают порт Г-230 (для управления генератором), при этом состояние COM- порта должно подтвердиться.

По монитору АТМ-2 выбирают режим «Регламентные измерения», в открывающемся окне выбирают параметр «Относительная неравномерность плоской части прямоугольных импульсов частоты полей», при этом на дисплее Г-230 должно появиться условное обозначение измерительного сигнала: «А L=1.0V».

По монитору АТМ-2 выбирают параметр «Характеристика верности», при этом на дисплее Г-230ПС должно появиться условное обозначение измерительного сигнала: «С1 С3 B5  L=1.0V»

4.7 Оформление результатов поверки

4.7.1 Положительные результаты поверки оформляются записью в разделе 5 паспорта ИЮБЛ2.211.790 ПС на генератор, заверенной подписью поверителя, выпиской свидетельства и оттиском поверительного клейма.

4.7.2 Если при поверке генератора получены отрицательные результаты, то генератор к применению не допускается, а в паспорте дается соответствующее заключение.

Периодичность поверки один раз в  год.

Приложение А  Испытательные строки и измерительные сигналы

Испытательные строки по ГОСТ 18471

B1.2(2T)

B2

F(20T)

D1

Рисунок 1

Сигнал I

С1

С2

Рисунок 2

Сигнал II

B2

B1.2(2T)

D2

Рисунок 3

Сигнал III

Рисунок 3а

Модифицированная III  строка в сигнале “Active”

G2

E

Рисунок 4

Сигнал IY

0              12 13      22  24 25           34 36 37           46  48 49        58

Рисунок 5

Сигнал Y

Продолжение приложения А

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

УСЛОВНОЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

0,7В

0

-0,3В

0,7В

100%

А

10 мс

10мс

Рисунок 6

0

-43

100%

В1(В1.1)

F(F1)

B3(B3.1)

В1(В1.1) F(F1) B3(B3/1)

60

0

-43

0,35

0

0,7В

-0,3

0         8         12     16   28 32хН/32

Рисунок 7

0,7В

0

0,7В

100%

D4

12 мкс     50 мкс

1мкс

Рисунок 8

0

-43

107

100

93

%

0

-43

В

0,75

0,7

0,65

Е1(D3)

D4

Рисунок 9

D4E1

(D4D3)

0,75

0,7

0,65

0

-0,3

107

100

93

%

0

-43

D4E1

Black

(D4D3

Black)

H         H         H    H

Рисунок 10

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

УСЛОВНОЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

D4 E1 B4

(D4 D3 B4)

C1 C2 B5

B6

H         H     H        H

Рисунок 11

0,75

0,7

0,65

0

-0,3

107

100

93

%

0

-43

C1                 C2

0,5 1,0  2,0  4,0 4,8 5,8

0      12  16 20 24      30       36     42      48      54  60     64

B

0,56

0,35

0,14

0

-0,3

%

80

50

20

0

-43

tмкс

В

0,7

0

-0,3

2

В6

Рисунок 12

0   12    16                                        4мкс

Рисунок  13

B4

В

0,7

0.35

0.21

0

-0.3

-0.3

-0,3

0    6                                               31 32хН/32

Рисунок 15

%

70

50

30

0

-43

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

УСЛОВНОЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

%

100

0

-43

0,7

0

-0,3

H      H           H             H

Рисунок 14

D4 B4

E3 B5

%

100

0

-43

0,7

0

-0,3

H        H            H         H

Рисунок 16

D4

black

D4

Gray

0,7

0

-0,3

H        H             H          H

Рисунок 17

D4

%

100

50

0

-43

0,7

0,35

0

-0.3

-0,3

H            H         H          H

Рисунок 18

E1(D3)

%

107

100

93

50

0

-43

D4 E1 Gray

(D4 D3 Gray)

Продолжение приложения А

1,0

0

-0,08

-0,54

Б   Ж  Г   З  П  К  С  Ч

DR

1,0

0

-0,08

-0,54

Б   Ж  Г  З  П  К  С  Ч

DB

Рисунок 20

Полный цветовой ТВ сигнал системы SECAM при передаче сигнала цветных полос

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Рисунок 19

Полный цветовой ТВ сигнал систем  PAL  NTSC и  при передаче сигнала цветных полос

Продолжение приложения А

Рисунок 21

Таблица SECAM (УЭИТ)

Продолжение приложения А

Рисунок 22

Таблица PAL

Продолжение приложения А

### Рисунок 23

Таблица NTSC

Продолжение приложения А

ТЕСТ-СТРАНИЦА  1

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

А Б  В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

а б  в г д е ж з и й к  л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ы ъ э  ю  я

а б  в г д е ж з и й к  л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ы ъ э  ю  я

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  < = >  ? 0  ! “  # $ % ‘ (   )    + ,   -  .  /      

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  < = >  ? 0  ! “  # $ % ‘ (   )    + ,   -  .  /     

Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь

ТЕСТ-СТРАНИЦА 2

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Продолжение приложения А

А Б  В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

А Б  В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я

У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У 

У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У 

У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У  У *

п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п

ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь  ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь

                             

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  < = >  ? 0  ! “  # $ % ‘ (   )    + ,   -  .  /  

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 : ;  < = >  ? 0  ! “  # $ % ‘ (   )    + ,   -  .  /  

***

1

2

3

5

4

6

7

8

1-фон белый; 2 – фон желтый; 3- фон голубой; 4 – фон зеленый; 5 – фон пурпурный; 6 – фон красный; 7 – фон синий; 8 -  фон черный; 9 –знак синий на желтом фоне; 10 – знак пурпурный; 11- знак пурпурный на зеленом фоне; 12 – знак красный на голубом фоне

10

9

11

12

11

9

ТЕСТ – СТРАНИЦА 3

Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч  Ч 

Продолжение приложения А

т

Е

Л

Е

Е

т

К

С

т

+

!

#

#

<#>

#

#

#

(#)

( ### )

#  #  #

ТЕСТ-СТРАНИЦА 4

ТВ

7

2

1

3

4

5

6

1-желтый; 2-голубой; 3-зеленый; 4- пурпурный; 5- красный ; 6-синий; 7-белый

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Рисунок  24

Приложение Б

(справочное)

Перечень

документов, на которые имеются ссылки в настоящих ТУ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 22261-82 | Средства измерений электрических и магнитных величин |  |
| ГОСТ 18471-83 | Звенья тракта и измерительные сигналы |  |
| ГОСТ 7845-92 | Система вещательного телевидения |  |
| ГОСТ 19871 | Каналы изображения аппаратно-студийного комплекса и передвижной телевизионной станции вещательного телевидения. Основные параметры и методы измерения |  |
| ГОСТ 20532 | Радиопередатчики телевизионные I-Y диапазонов. Основные параметры. Технические требования .Методы измерений |  |
| ГОСТ Р 50890 | Передатчики телевизионные маломощные. Основные параметры. Технические требования . Методы измерений |  |
| ГОСТ Р 52319-2005 | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования |  |
| ГОСТ Р 51317.4.2-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний |  |
| ГОСТ Р 51317.4.3-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний |  |
| ГОСТ Р 51317.4.4-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний |  |
| ГОСТ Р 51317.4.5-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний |  |
| ГОСТ Р 51317.4.6-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний |  |
| ГОСТ Р 51317.4.11-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний |  |
| ГОСТ Р 50648-94 | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний |  |
| ГОСТ Р 51522-99 | Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения |  |
| ГОСТ Р 51317.3.2-2006 | Совместимость технических средств электромагнитная Эмиссия гармонических составляющих ток техническими средствами с потребляемым током не более 16А ( в одной фазе) |  |
| ГОСТ Р 51317.3.3-99 | Совместимость технических средств электромагнитная Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 16А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения |  |